[Osciloscopio] ZOYI ZT-706S: Test de respuesta en frecuencia

Con el ZT-706S podemos hacer una prueba tipo respuesta en frecuencia usando el generador interno y el osciloscopio, midiendo entrada y salida del circuito en dos canales y barriendo la frecuencia manualmente.

La clave es usar CH1 como referencia de entrada, CH2 como salida, y sacar la relación ganancia/fase para cada frecuencia. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Conexión de sondas

CH1: punta al punto de entrada del DUT, pinza de masa al GND común del circuito.

CH2: punta al punto de salida del DUT, pinza de masa al mismo GND común.

Salida del generador: pin central al punto de entrada del DUT, masa del generador al mismo GND común.

El manual indica que la masa de ambos canales es común, así que todas las masas deben ir al mismo potencial. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

No conectar la pinza de masa a un punto flotante o a un nodo con tensión elevada; el manual advierte que la masa de la sonda está unida a tierra. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Valores iniciales recomendados

Forma de onda del generador: seno.

Amplitud: empezar en 1 Vpp si nuestro circuito lo admite; si no, bajaa a 200 mVpp o 500 mVpp para evitar saturación.

Offset: 0 V.

Barrido: probar puntos como 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz; si es un filtro o amplificador, amplíar según nuestra banda útil.

El manual confirma que el generador permite ajustar forma, amplitud y frecuencia desde su menú. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Ajustes del ZT-706S

Pulsar MODE hasta entrar en el generador de señal. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Seleccionar senoidal.

Ajustar la amplitud con F1 y la frecuencia con F2. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

En osciloscopio, activar CH1 y CH2; usar F1 para elegir canal, F2 para mostrar/ocultar, F3 para acoplamiento DC/AC y F4 para la atenuación de la sonda. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Si no conocemos la señal, usar AUTO para que el equipo ajuste escala y base de tiempo. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Procedimiento de medida

Conectar el generador a la entrada del circuito.

Conectar CH1 justo en esa misma entrada para medir la señal de estímulo.

Conectar CH2 a la salida del circuito.

Ajustar una frecuencia de prueba y comprobar que CH1 y CH2 se ven estables.

Medir amplitud de entrada y salida; la ganancia en dB se calcula como , y la fase la leemos comparando desfase entre ambas trazas. [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CG8hd2wgt0g)

Repitir para cada frecuencia del barrido y anotar los resultados. [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CG8hd2wgt0g)

Uso práctico con VFC

La función VFC del ZT-706S es para medir voltaje en entornos con ruido o variaciones, y el manual la lista dentro de la entrada VΩHz del multímetro. Para una prueba de respuesta en frecuencia, VFC no sustituye al osciloscopio: úsarla solo si queremos comprobar una tensión AC “filtrada” o más inmune al ruido en puntos concretos del montaje, pero la caracterización de amplitud/fase del sistema la hacemos con CH1/CH2. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

Ejemplo rápido. Para un filtro paso-bajo:

Generador: seno, 1 Vpp, 1 kHz.

CH1: entrada del filtro.

CH2: salida del filtro.

Si a 1 kHz medimos 1.00 Vpp en CH1 y 0.71 Vpp en CH2, la ganancia es aproximadamente -3 dB.

Luego repetimos a 100 Hz, 500 Hz, 2 kHz, 5 kHz, etc., para dibujar la curva. [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CG8hd2wgt0g)

Precauciones

Mantener las manos detrás del collar de seguridad de la punta. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

No exceder los límites de la sonda ni del equipo. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)

No mezclar la masa de la sonda con nodos no referenciados a tierra. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)