[LAB] Tester Mastfuyi FY106B

Descripción

Multímetro de rango automático, con 3999 cuentas.

Display LCD de 3999 bits

HOLD: Función de retención de datos.

Indicación de batería baja.

Apagado automático a los 15 minutos.

Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

Norma de seguridad: IEC-61010-1, CAT III 600 V

Tamaño y peso: 107x56x25 mm, unos 91 g sin batería.

Manual de usuario

Indicadores eléctricos

La precisión ±(a%+lectura) indicada se garantiza el primer año tras la salida de fábrica.

Condiciones de trabajo óptimas

Temperatura ambiente: 23±5 ºC

Humedad relativa: <75 %

Medidas de tensión

Impedancia de entrada: 10 MΩ

Tensión máxima de entrada (RMS): 600 V, tanto en DC como en AC.

Medidas de corriente

Corriente máxima de entrada: 4 A / Fusible de 4 A

Límite de frecuencias en AC: 40 Hz a 1 kHz

Protección contra sobrecarga en frecuencia, resistencia, corriente y capacitancia

250 AC o DC

Otros

Diodo: Aproximación de la caída de tensión del diodo en directa.

Continuidad: Zumbido cuando la resistencia es menor de 50 Ω.

NCV: Muestra en una barra de simulación la distancia a la fuente de alimentación. Sin contacto.

LIVE: Emite zumbido y muestra el mensaje LIVE cuando con la punta roja se toca un cable de fase en AC.

Rango	Resolución	Precisión
V DC	4 V	0.001 V	± (0.8%rdg+2dgt)
“	40 V	0.01 V	± (0.8%rdg+2dgt)
”	400 V	0.1 V	± (0.8%rdg+2dgt)
“	600 V	1 V	± (1%rdg+2dgt)
V AC	4 V	0.001 V	± (1%rdg+3dgt)
”	40 V	0.01 V	± (1%rdg+3dgt)
“	400 V	0.1 V	± (1%rdg+3dgt)
”	600 V	1 V	± (1.2%rdg+3dgt)
Frecuencia	4 Hz	0.001 Hz	± (2.0%rdg+5dgt)
“	40 Hz	0.01 Hz	± (2.0%rdg+5dgt)
”	400 Hz	0.1 Hz	± (2.0%rdg+5dgt)
“	4 kHz	0.001 kHz	± (2.0%rdg+5dgt)
”	40 kHz	0.01 kHz	± (2.0%rdg+5dgt)
“	400 kHz	0.1 kHz	± (2.0%rdg+5dgt)
”	4 MHz	0.001 MHz	± (2.0%rdg+5dgt)
Resistencia	400 Ω	0.1 Ω	± (1.2%rdg+3dgt)
“	4 kΩ	0.001 kΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
”	40 kΩ	0.01 kΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
“	400 kΩ	0.1 kΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
”	4 MΩ	0.001 MΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
“	40 MΩ	0.01 MΩ	± (2.0%rdg+5dgt)
I DC	4 A	0.001 A	± (2.5%rdg+5dgt)
I AC	4 A	0.001 A	± (3.5%rdg+5dgt)
Capacidad	4 nF	0.001 nF	(solo como referencia)
”	40 nF	0.01 nF	± (4.0%rdg+5dgt)
“	400 nF	0.1 nF	± (4.0%rdg+5dgt)
”	4 μF	0.001 μF	± (4.0%rdg+5dgt)
“	40 μF	0.01 μF	± (4.0%rdg+5dgt)
”	400 μF	0.1 μF	± (4.0%rdg+5dgt)
“	4 mF	0.001 mF	± (4.0%rdg+5dgt)