[LAB] Tester Zoyi ZT219

Descripción

Especificación	Rango	Precisión
Voltaje DC	19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/1000V	±(0.05%+3)
Voltaje AC	19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/750V	±(0.3%+3)
Corriente DC	199.99μA/1999.9μA	±(0.5%+3)
19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A	±(0.5%+3)
Corriente AC	199.99μA/1999.9μA	±(0.8%+3)
19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A	±(0.8%+3)
Resistencia	1.9999kΩ/19.999kΩ/199.99kΩ	±(0.5%+5)
999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ	±(0.2%+3)
1.9999MΩ/19.999MΩ	±(1.0%+3)
199.99MΩ	±(5.0%+5)
Capacitancia	9.999nF	±(5.0%+20)
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF	±(2.0%+5)
9.999mF	±(5.0%+5)
Frecuencia	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz	±(0.1%+2)
/999.9kHz/9.999MHz	±(0.1%+2)
Duty Cycle	1%-99%	±(0.1%+2)
Temperatura	-20℃~1000℃/-4℉~1832℉	±(2.5%+5)

Calibración a cero

Para el Zoyi ZT219 no existe un “modo de calibración interna” al estilo de un botón de “calibración general”; lo que se hace normalmente es anular el offset de las puntas o de la medición mediante la función REL (medición relativa), que sirve como “ajuste a cero” práctico. [manuals](https://manuals.plus/es/asin/B0CKF7C66D)

Ajustar a cero en resistencia / continuidad para eliminar el offset de las puntas en resistencia y también en continuidad.

1. Girar el selector hasta Ω (resistencia).

2. Asegurarnos de que las puntas estén limpias y que no midamos nada (que no toquen nada).

3. Presionar el botón REL (relativo) hasta que la pantalla muestre 0 o un valor muy pequeño.

4. El multímetro ahora muestra 0 Ω como referencia; cualquier valor que leamos después será la diferencia respecto a ese “cero” (por ejemplo, la resistencia de las puntas o de un cable). [manuals](https://manuals.plus/es/asin/B0CKF7C66D)

Ajustar a cero en tensión DC para “anular” un pequeño offset de tensión DC (por ejemplo, cero que no llega exactamente a 0 V).

1. Conectar las puntas a un punto de masa / tierra o dejarlas tocándose.

2. Seleccionar V– (DC Volts).

3. Presionar REL hasta que la pantalla muestre 0.000 V.

4. Cuando movamos las puntas a otro punto, la pantalla mostrará solo la diferencia respecto a ese punto de referencia. [manuals](https://manuals.plus/es/asin/B0CKF7C66D)

Ajustar a cero corriente

Seleccionar el rango de corriente DC o AC girando el dial a A- o A~ y conecta las puntas de prueba en serie (sin circuito conectado para cero).

Mantener presionado el botón REL por más de 2 segundos hasta que aparezca “REL” en la pantalla; el display se pondrá en 0.00.

Ahora, las lecturas mostrarán desviaciones respecto a este cero de referencia, ideal para corrientes bajas donde hay deriva por cables.

Notas importantes

Este “cero” es relativo, no es una recalibración de fábrica; sirve para compensar errores de puntas o de offset de tensión/continuidad.

Para salir del modo REL, presionar el botón REL nuevamente o apagar/encender el multímetro.

Enlaces

Manual